拒絶理由通知への対応方針（出願人控え）

本書類は出願書類には含めない。審査官対応の際の方針として記録する。

§1. 進歩性拒絶（特許法29条2項）への対応

想定される引用例の組み合わせ:
・引用文献1: 特許文献2（AVACEN）— AVA拡張による降圧の概念
・引用文献2: 非特許文献3（Ribeiro 2022）— PBMによるNO放出→降圧
・審査官の論理: 「引用文献1のAVA拡張を、引用文献2のPBMで実現することは当業者が容易に想到し得る」

反論方針:
(i) 動機付けの欠如: Ribeiroはラットの尾動脈に全身照射した実験であり、「手掌glabrous skinのAVAにPBMを適用する」という技術思想は記載されていない。AVACENはPBMを一切使用しておらず、光化学的NO放出への言及がない。
(ii) 阻害要因: AVACENは陰圧が「AVA拡張に必須」としており、陰圧を排除して光照射のみでAVA拡張を達成するという技術思想は、引用文献1の教示に反する（阻害要因）。
(iii) 予測できない顕著な効果: パルス照射制御による持続4時間の効果維持、寒冷昇圧の予防的抑制、消費電力25分の1以下でのウェアラブル化。

§2. 新規性拒絶（特許法29条1項）への対応

想定引用: 特許文献5（Enwemeka, US 10,596,388）

反論: Enwemekaは創傷治癒・感染症治療目的。AVA拡張によるTPR低下/血圧降下は開示されていない。照射対象は創傷部位であり、glabrous skinのAVAへの適用は開示されていない。パルス照射によるNOストア管理の概念がない。温度/血圧フィードバック制御がない。

§3. 記載不備（特許法36条）への対応

想定指摘: 「NOが光化学的に遊離し」は物理現象の記述であり構成要件ではない

反論: whereby節はデバイスの「使用状態における作用」を特定する機能的限定として許容される（知財高裁平成22年(行ケ)第10340号参照）。

予備的補正案: whereby節を削除し、構成(a)(b)(c)のみの構成クレームに補正。

§4. サポート要件（特許法36条6項1号）への対応

想定指摘: 「20〜100 mW/cm²」の数値範囲のサポート

反論:
・下限20 mW/cm²: 非特許文献9のbiphasic dose response閾値から逆算
・上限100 mW/cm²: IEC 62471免除グループ上限値。「非熱的PBM」の定義上限。

§5. 医療行為除外への対応

想定指摘: 請求項8が「人間を治療する方法」に該当

反論: 請求項8は「デバイスの制御方法」であり、医療行為を規定していない。
予備的補正案: 「コンピュータに実行させるプログラム」形式に変更。

§6. 単一性（特許法37条）への対応

想定指摘: 請求項1-9と請求項10-12が単一の発明を構成しない

反論: 共通する特別な技術的特徴: 「フレキシブル基板上のLEDアレイによるglabrous skin AVAへの630-850nm光照射＋パルス制御＋温度フィードバック」。請求項10は請求項1の構成(a)(b)(c)の全てを含む。

§7. 補正シナリオ

シナリオA: 進歩性拒絶に対し請求項1に限定を加える場合
・A1: パワー密度20-100 mW/cm²を統合
・A2: 二波長660nm+830nmを必須に
・A3: デューティサイクル具体値を必須に
・A4: A1+A3の組み合わせ

シナリオB: 新規性拒絶に対し機能的限定を追加
・B1: whereby節に「末梢血管抵抗を低下させて血圧を降下させる」を明記
・B2: AVA口径20-150µmを限定

シナリオC: 記載不備に対しwhereby節を削除
・構成(a)(b)(c)のみで請求項構成

§8. 分割出願の検討

・分割案1: 「寒冷昇圧予防モード」（請求項9）を独立出願に
・分割案2: 「ソフトウェアアップデートによる民生品→医療機器昇格」（請求項11-12）を独立出願に
・分割案3: 「PPGベースBPフィードバック制御」（請求項6）を独立出願に